DTR.SG...03

APLISENS

PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA

I APARATURY POMIAROWEJ

DOKUMENTACJA

TECHNICZNO-RUCHOWA

HYDROSTATYCZNE SONDY GŁĘBOKOŚCI

TYPU: SG-25.SMART; SG-25S.SMART;

SG-25; SG-25S ; SG-16.

WARSZAWA, STYCZEŃ 2004r.

- SPIS TREŚCI

1.	WSTĘP.	2

2.	WYKAZ KOMPLETU DLA UŻYTKOWNIKA.	2

3.	PRZEZNACZENIE SOND.	2

4.	OZNACZENIA I RODZAJE WYKONAŃ.	2

5.	DANE TECHNICZNE.	2

5.1. Dane Techniczne sond SG-25.SMART i SG-25S.SMART.	2

5.1.1. SG-25.SMART i SG-25S.SMART . Zakresy pomiarowe.	2

5.1.2. SG-25.SMART .Parametry metrologiczne.	2

5.1.3. SG-25S.SMART .Parametry metrologiczne.	3

5.1.4. SG-25.SMART i SG-25S.SMART. Parametry elektryczne.	3

5.1.5. SG-25.SMART i SG-25S.SMART. Warunki pracy.	3

5.2.Dane Techniczne sond SG-25.	3

5.3. Dane techniczne sondy SG-25S.	4

5.4. Dane techniczne sondy SG-16.	4

5.5. Parametry elektryczne wspólne dla sond SG25, SG25S, SG16.	4

5.6. Materiały konstr.: wspólne dla sond SG-25.SMART, SG-25S.SMART, SG-25, SG-16, SG-25S.	4

5.7. Stopień ochrony:	4

6.	OPIS TECHNICZNY.	4

6.1. Zasada działania	4

6.2. Opis budowy.	5

6.3. Układ elektroniczny sond.	5

7.	MIEJSCE INSTALOWANIA SOND	5

8.	MONTAŻ I PODŁĄCZENIA	5

8.1. Montaż mechaniczny.	5

8.3. Połączenie elektryczne.	6

9.	NASTAWY I REGULACJE.	6

9.1. Nastawy sond SG-25, SG-16 i SG-25S	6

9.2. Nastawy sond SG-25.SMART, SG-25S.SMART	6

9.3. Zakresy pomiarowe sond SG-25.SMART i SG-25S.SMART. Określenia	6

9.4. Konfiguracja i kalibracja sond SG-25.SMART i SG-25S.SMART	6

10.	PRZEGLĄDY, NAPRAWY I CZĘŚCI ZAMIENNE	7

10.1. Przeglądy okresowe.	7

10.2. Przeglądy pozaokresowe.	7

10.2.1. Niesprawność linii przesyłowej sondy.	7

10.2.2. Oddziaływanie przepięć	7

10.2.3. Uszkodzenia od przeciążeń.	8

10.2.4. Czyszczenie membrany separującej.	8

10.3. Części zamienne.	8

11.	PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	8

11.1. Pakowanie.	8

11.2 .Przechowywanie.	8

11.3. Transport.	8

12.	GWARANCJA	9

13.	INFORMACJE DODATKOWE	9

14.	RYSUNKI	10

Rys. 1. Wymiary gabarytowe sond SG25.SMART i SG25S.SMART	10

Rys. 2. Schemat podłączeń sond SG25.SMART i SG25S.SMART.	10

Rys. 3. Wymiary gabarytowe i schematy połączeń sond SG-25, SG-16 i SG-25S.	11

Rys. 4. Sonda w wyk. Ex z linką uziemiającą zbierającą ładunki elektryczne z przewodem osłoniętym teflonem	12

15.	DODATEK 1. Sprawdzenie elementów zabezpieczających sondy przed przepięciem	13

Rys. 5a. Sprawdzenie diody „Transil” włączonej między przewodami.	13

Rys. 5b. Sprawdzenie iskiernika gazowego.	13

# WSTĘP.

1.1. Niniejsza DTR jest dokumentem dla użytkowników hydrostatycznych sond głębokości typu SG-25.SMART, SG-25S.SMART, SG-25, SG-25S i SG-16 zawierającym dane oraz wskazówki niezbędne do zapoznania się 
z zasadami ich funkcjonowania i sposobem obsługi. Podano w niej także niezbędne zalecenia dotyczące instalowania i eksploatacji oraz postępowania w przypadku awarii.

1.2. Sondy  SG-25, SG-25S i SG-25SMART, SG-25S.SMART produkowane są również w wykonaniu iskrobezpiecznym. Dodatkowe dane dotyczące sond w takich wykonaniach zawarte są w załącznikach do niniejszej DTR  oznaczonymi „DTR.SG...03. Załącznik Ex.” (SG-25, SG-25S) lub (SG-25SMART, 
SG-25S.SMART). W trakcie instalowania i użytkowania sond w/w sond  w wykonaniu iskrobezpiecznym , 
należy posługiwać się DTR.SG...03 wraz  z odnośnym Załącznikiem Ex.

# WYKAZ KOMPLETU DLA UŻYTKOWNIKA.

Odbiorcy otrzymują sondy w opakowaniach jednostkowych i/lub zbiorczych.

Wraz z sondą dostarcza się „Świadectwo wyrobu” będące jednocześnie „ Kartą Gwarancyjną”.

Do partii sond dołączone są „Dokumentacje Techniczno Ruchowe” w ilościach ustalonych z odbiorcą.

# PRZEZNACZENIE SOND.

Sondy SG-25.SMART, SG-25S.SMART, SG-25, SG-16 i SG-25S przeznaczone są do pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, ciekach wodnych, odwiertach itp. Sondy SG-25S.SMART i SG-25S przeznaczone są ponadto do pomiaru poziomu ścieków oraz mediów gęstych i lepkich.

Sonda SG-16 z uwagi na małą średnicę, przeznaczona jest do pomiaru poziomu wody w studniach lub odwiertach, wszędzie tam, gdzie występuje konieczność prowadzania sond do rur o bardzo małych średnicach, uniemożliwiających zastosowanie sond SG-25.

Sondy przetwarzają wejściowy sygnał ciśnieniowy (będący miarą poziomu medium) na standardowy sygnał 
4÷20 mA przesyłany w systemie dwuprzewodowym (sondy SG-25, SG-16 i SG-25S) oraz sygnał komunikacji cyfrowej w systemie „SMART”(sondy SG-25.SMART, SG-25S.SMART) a w wykonaniu specjalnym na sygnał 0÷10V w systemie trzyprzewodowym (tylko sondy SG-25 i SG-25S).

Sondy z dodatkową powłoką kabla, wykonaną z teflonu, posiadają atest PZH i mogą być stosowane do produktów spożywczych oraz do mediów agresywnych.

# 4.	OZNACZENIA I RODZAJE WYKONAŃ.

4.1. Oznaczenia identyfikacyjne na tabliczkach znamionowych.

Na tabliczkach znamionowych zamieszczone są co najmniej następujące dane:

nazwa producenta, typ sondy, numer fabryczny, zakres pomiarowy, sygnał wyjściowy, zasilanie.

4.2. Sposób oznaczenia przy zamawianiu i rodzaje wykonań.

Wg katalogu i kart informacyjnych.

# 5.	DANE TECHNICZNE.

## 5.1. Dane Techniczne sond SG-25.SMART i SG-25S.SMART.

### 5.1.1. SG-25.SMART i SG-25S.SMART . Zakresy pomiarowe.

| Typ sondy | Zakres podstawowy (FSO) | Maksymalny zakres pomiarowy (granice pomiaru) | Minimalna nastawialna szerokość zakresu pomiarowego | Możliwość przesuwania początku zakresu pomiarowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG-25S.SMART. | 010 m H20 | -111,5 m H20 | 0,8 m H20 | 010 m H20 |
| SG-25.SMART. | 010 m H20 | -111,5 m H20 | 0,8 m H20 | 010 m H20 |
|  | 0100 m H20 | -5115 m H20 | 8 m H20 | 0100 m H20 |

### 5.1.2. SG-25.SMART .Parametry metrologiczne.

Błąd podstawowy				  0,1 % dla zakresu podstawowego

  0,3 % dla min. szerokości zakresu pomiarowego

Błąd temperaturowy				<  0,08 % (FSO) / 10º C

<  0,2 % w całym zakresie temp. kompensacji.

Zakres temperatur kompensacji 			-10 ÷ 60º C

Błąd od zmian Uzas.				0,002% (FSO) / 1V

### 5.1.3. SG-25S.SMART .Parametry metrologiczne.

Błąd podstawowy				  0,16 % dla zakresu podstawowego

  0,4 % dla min. szerokości zakresu pomiarowego

Błąd temperaturowy				<  0,08 % (FSO) / 10º C

<  0,2 % w całym zakresie temp. kompensacji.

Zakres temperatur kompensacji 			-10 ÷ 60º C

Błąd od zmian Uzas.				0,002% (FSO) / 1V

### 5.1.4. SG-25.SMART i SG-25S.SMART. Parametry elektryczne.

Zasilanie					10...30 V DC

Sygnał wyjściowy				4...20 mA  lub inwersyjny 20...4 mA w systemie 
					dwuprzewodowym ustawiany z komunikatora

Uzas [V] – 10 V

0,02 A

Max. wartość rezystancja obciążenia		R[]                                         x 0,85

Komunikacja				realizowana z wykorzystaniem sygnału 4..20 mA przy

użyciu specjalizowanego sprzętu prod. APLISENS

(patrz p. 9)

Rezystancja niezbędna do komunikacji		250...1100 

RL[] x 0,02 A

0,85

Min. wartość napięcia zasilania dla		Umin.[V] =                                     + 10 V

określonej rezystancji obciążenia RL[]

| Czas ustalania się sygnału wyjściowego 0,3 s |  | Szerokość zakresu pomiarowego |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1m H2O | 4m H2O | 0...10m H2O ÷ 100m H2O |
| Dopuszczalne przeciążenie (powtarzalne – bez histerezy) | 4 x zakres | 2 x zakres |  |
| Błąd podstawowy | 0,6% | 0,3 % | 0,2 % |
| Błąd temperaturowy | typowo 0,3% / 10º C max 0,4% / 10º C |  | typowo 0,2% / 10º C max 0,3% / 10º C |

Dodatkowe tłumienie elektroniczne		0...30 s

Napięcie próby wytrzymałości izolacji		500 V AC lub 750 V DC

Ochrona od przepięć				patrz p. 10.2.3.

### 5.1.5. SG-25.SMART i SG-25S.SMART. Warunki pracy.

Zakres temperatur pracy ( temp. medium)		-30...80º C – dla zakresu podstawowego 0...10 m H20

-30...50º C – dla zakresu podstawowego 0...100 m H20

UWAGA:

Nie wolno dopuścić do zamarznięcia medium w bezpośrednim sąsiedztwie sondy.

## 5.2.Dane Techniczne sond SG-25.

Dowolna szerokość zakresu pomiarowego 1...100 m H2O.

Polecane standardowe zakresy pomiarowe 4, 10, 20, 50, 100 m H2O

Sonda SG-25 w wykonaniu specjalnym o podwyższonej dokładności (zakres pomiarowy 0..10 m H2O,

błąd podstawowy - 0,1%,       całkowity błąd temperaturowy w zakresie 0...25º C - 0,3%.)

Histereza, powtarzalność 			0,05%

Zakres temperatur kompensacji 			0 ÷ 25º C – standard,

-10 ÷ 70º C – wykonanie specjalne

Zakres temperatur pracy ( temp. medium)		-25 ÷ 50º C – dla zakresów > 20m H2O,

-25 ÷ 70º C – dla zakresów  20m H2O,

-25 ÷ 50º C – dla wykonania Ex (p.5 Załącznik Ex)

UWAGA:

Nie wolno dopuścić do zamarznięcia medium w bezpośrednim sąsiedztwie sondy.

|  |  | Szerokość zakresu pomiarowego |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2m H2O | 4m H2O | 0...10m H2O ÷20m H2O |
| Dopuszczalne przeciążenie (powtarzalne – bez histerezy ) | 3 x zakres | 2 x zakres |  |
| Błąd podstawowy | 1,5% | 1% | 0,5% |
| Błąd temperaturowy „zera” | typowo 0,4% / 10º C max 0,6% / 10º C |  | typowo 0,2% / 10º C max 0,3% / 10º C |
| Błąd temperaturowy zakresu | typowo 0,3% / 10º C max 0,4% / 10º C |  | typowo 0,2% / 10º C max 0,3% / 10º C |

## 5.3. Dane techniczne sondy SG-25S.

Dowolna szerokość zakresu pomiarowego 2...20 m H2O.

Polecane standardowe zakresy pomiarowe 2, 4, 10  m H2O

Histereza, powtarzalność			0,05%

Zakres temperatur kompensacji			0 ÷ 25º C – standard

Zakres temperatur pracy ( temp. medium)		-25 ÷ 75º C

-25 ÷ 50º C – dla wykonań Ex (p.5 Załącznik Ex)

UWAGA:  Nie wolno dopuścić do zamarznięcia medium w bezpośrednim sąsiedztwie sondy.

## 5.4. Dane techniczne sondy SG-16.

Zakresy pomiarowe					10; 20; 50; 100m H2O

Błąd podstawowy 					0,5%

Histereza, powtarzalność				0,05%

Dopuszczalne przeciążenie (powtarzalne-bez histerezy)	2 x zakres

Zakres temp. pracy (temp. medium)			0 ÷ 50º C

Zakres temperatur kompensacji 				0 ÷ 25º C

## 5.5. Parametry elektryczne wspólne dla sond SG25, SG25S, SG16.

Sygnał wyjściowy 		4 20mA w systemie dwuprzewodowym

wyk. spec. 0  10 V trzyprzewodowo ( tylko SG-25, SG-25S)

(nie dotyczy wyk. Ex)

Uzas [V] – 10 V

0,02 A

Rezystancja obciążenia		R[] 

(dla wyjścia prądowego)

Zasilanie 				10  30V DC  dla wy. 4...20mA.(w wyk. Ex max 28V)

15  30V DC ( dla wy. 0 10V)

Błąd od zmiany napięcia zasilania	0,005% / 1V

## 5.6. Materiały konstr.: wspólne dla sond SG-25.SMART, SG-25S.SMART, SG-25, SG-16, SG-25S.

Membrana separująca :			stal kwasoodporna 316Lss ( 00H17N14M2)

Głowica pomiarowa:				stal kwasoodporna 316Lss (00H17N142)

Osłona części elektronicznej:			rura ze stali 316Lss (00H17N14M2)

Ciecz wypełniająca komorę ciśnieniową:		olej silikonowy

Powłoka kabla:				poliuretan

Dodatkowa powłoka kabla			teflon ( atest PZH)

instalowana po uzgodnieniu

## 5.7. Stopień ochrony:

SG-25.SMART, SG-25S.SMART, SG-25, SG-25S i SG-16	IP68

# OPIS TECHNICZNY.

## 6.1. Zasada działania

Hydrostatyczne sondy głębokości SG-25.SMART , SG-25S.SMART , SG-25, SG-25S i SG-16 pracują na zasadzie przetwarzania proporcjonalnych do ciśnienia (hydrostatycznego słupa cieczy) zmian rezystancji mostka piezorezystancyjnego, na standardowy sygnał prądowy. Elementem pomiarowym jest membrana krzemowa 
z wdyfundowanymi w nią piezorezystorami.

Sygnał elektryczny  (niezunifikowany) wychodzący z mostka piezorezystancyjnego, jest proporcjonalny 
do wejściowego ciśnienia (poziomu) i w układzie elektronicznym przetwarzany jest na sygnał wyjściowy.

## 6.2. Opis budowy.

6.2.1. Sondy mają kształt hermetycznie zamkniętego cygara, które zawiera w sobie głowicę pomiarową 
z membranami: krzemową i separującą, oraz płytkę z układem elektronicznym. 
Sondy SG-25S.SMART i SG-25S wyposażone są dodatkowo w separator membranowy umożliwiający pomiar poziomu gęstych mediów, z zawiesinami i nieczystościami, np. ścieków (rys.1).

Sygnał wyjściowy wyprowadzony jest specjalnym kablem, z kapilarą służącą do podłączenia ujemnej strony membrany pomiarowej z atmosferą. Wszystkie części metalowe sond wykonane są ze stali kwasoodpornej 00H17N14M2 (316Lss), powłoka kabla wykonana jest z poliuretanu.

6.2.2. W wykonaniu specjalnym, kable sond mogą być pokrywane dodatkową osłoną teflonową, która dodatkowo chroni kabel na odcinku zanurzonym w medium mierzonym + niezbędny naddatek.

W wykonaniu Ex osłona teflonowa wyposażona jest dodatkowo w linkę ze stali kwasoodpornej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne (patrz rys .4.).

6.2.3. Sondy wyposażone są w elementy zabezpieczające od przepięć: diody, „transil” pomiędzy przewodami i iskierniki gazowe pomiędzy przewodami a obudową.

W przypadku wykonań Ex iskierniki gazowe nie są instalowane.

## 6.3. Układ elektroniczny sond.

Układ elektroniczny wykonany jest w 2 wersjach:

6.3.1. W wersji cyfrowej (zastosowanej w sondach oznaczonych SG-25.SMART i SG-25S.SMART) sygnał 
z głowicy pomiarowej zamieniany jest na postać cyfrową i wprowadzany do mikroprocesora, który steruje procesem obróbki sygnału pomiarowego: koryguje błędy temperaturowe, dokonuje linearyzacji itp..

Po obróbce sygnał zamieniany jest na analogowy sygnał przesyłowy 4...20 mA, na który nakładany jest sygnał komunikacji cyfrowej.

Do komunikowania się z sondą służy specjalizowany komunikator KAP-01 (w przygotowaniu KAP-02Ex) produkcji APLISENS.

6.3.2. W wersji analogowej, w którą wyposażone są sondy SG-25, SG-25S i SG-16  przetwarza sygnał z głowicy pomiarowej na sygnał wyjściowy 4...20 mA i wyposażony w elementy zabezpieczające zapewniające iskrobezpieczeństwo i odporność na udary elektryczne.

Cyfrowy układ elektroniczny, podobnie jak układ analogowy zaopatrzony jest w elementy zabezpieczające.

Układ zamontowany jest na płytce drukowanej czterowarstwowej zalanej wewnątrz obudowy żywicą silikonową.

# MIEJSCE INSTALOWANIA SOND

7.1. Sondy głębokości instalowane są w miejscach pomiaru poziomu cieczy w studniach, basenach, zbiornikach, odwiertach itp. Sonda zanurzona jest w mierzonym medium. Ponad poziom medium wychodzi specjalny kabel, który może być podłączony bezpośrednio do urządzenia współpracującego z sondą lub do puszki zaciskowej.

7.2. Niskie i wysokie temperatury otoczenia i medium.

Przy pomiarach poziomu cieczy o temperaturze krzepnięcia wyższej od temperatury otoczenia nie można dopuścić do zamarznięcia medium wokół sondy, w szczególności dotyczy to wody w przypadku instalowania na otwartej przestrzeni. Maksymalna temperatura mierzonego medium jak w p. 5.

# 8.	MONTAŻ I PODŁĄCZENIA

## 8.1. Montaż mechaniczny.

Sondę można zawiesić na kablu zasilającym, jednak w przypadku kabli szczególnie długich lub gdy w trakcie podciągania istnieją możliwości zaczepienia o wystające elementy, zaleca się zawieszenie sondy na lince stalowej przy wykorzystaniu ucha nośnego. Jeżeli sonda miałaby znaleźć się w nurcie lub w obszarze turbulencji, należy przewidzieć montaż w rurze osłonowej np. z PCV.

Uwaga:

Bezpośrednio przed umieszczeniem sondy w medium mierzonym zdjąć z separatora 
SG-25S, SG-25S.SMART talerzyk zabezpieczający.

8.2. Sondę z dodatkową powłoką teflonową zawieszać na lince nośnej lub na kablu wewnętrznym ( nie chwytać za teflon).

Sondę w wyk. Ex z linką uziemiającą zawieszać wyłącznie za ucho nośne na dodatkowej lince nośnej.

## 8.3. Połączenie elektryczne.

Podłączenie elektryczne wykonać zg. ze schematem na rys.2, 3 (dla wyk. Ex zg. z rys.1 „Załącznika Ex”).

Jeżeli linia przesyłowa prowadzona jest na otwartej przestrzeni, do odległych pomieszczeń, zaleca się montaż puszki zaciskowej celem połączenia kabla sondy z dalszą częścią linii przesyłowej. 
Puszka powinna mieć stopień ochrony IP65, i jednocześnie być na tyle rozszczelniona by zapewnić „oddychanie” elementu pomiarowego sondy poprzez kapilarę będącą częścią kabla.

Nie należy dopuścić do zanieczyszczenia wylotu kapilary lub dostawania się wody do jej wnętrza. 
Oprócz zabezpieczenia od przepięć zainstalowanego wewnątrz obudowy, na końcu kabla sondy zamontowana jest dodatkowa dioda zabezpieczająca (w zgrubieniu).

W związku z powyższym, nie należy skracać fabrycznie przygotowanego kabla. Kabel można skrócić jeżeli

brak jest wspomnianej diody, co można poznać po braku charakterystycznego zgrubienia na końcu kabla, 
lub jeżeli z niej świadomie rezygnujemy. W przypadku dużej długości linii przesyłowej, odcinek od końca kabla sondy zaleca się prowadzić „skrętką”, a wejście do urządzeń współpracujących, korzystnie jest również wyposażyć w urządzenie zabezpieczające od przepięć, np. układ UZ-2 produkcji  APLISENS.

Kabel sondy oraz puszkę i pozostały odcinek linii przesyłowej chronić od uszkodzeń mechanicznych.

# NASTAWY I REGULACJE.

## 9.1. Nastawy sond SG-25, SG-16 i SG-25S

Sondy SG-25, SG-16 i SG-25S są nastawiane przez producenta na zakres określony w zamówieniu. 
Użytkownik nie ma dostępu do potencjometrów regulacji „ZERA” i „ ZAKRESU”.

Korekta nastawienia możliwa jest tylko u producenta.

## 9.2. Nastawy sond SG-25.SMART, SG-25S.SMART

W sondach SG-25.SMART i SG-25S.SMART wyposażonych w cyfrowy układ przetwarzający i system komunikacji, użytkownik może dokonywać między innymi nastawy „zera” i szerokości zakresu pomiarowego.

## 9.3. Zakresy pomiarowe sond SG-25.SMART i SG-25S.SMART. Określenia

9.3.1. Maksymalny zakres poziomu, jaki może być przetworzony przez sondę, nosi nazwę „zakresu podstawowego” (wyszczególnienie zakresów podstawowych podano w danych technicznych p. 5.1.1.).

Szerokość zakresu podstawowego jest to różnica między górną, a dolną granicą zakresu podstawowego.

W pamięci sondy jest zakodowana wewnętrzna charakterystyka przetwarzania obejmująca zakres podstawowy. Jest ona charakterystyką odniesienia w procesach dokonywania wszelkich nastaw, które mają wpływ na sygnał wyjściowy sondy.

9.3.2. W trakcie użytkowania sondy, posługujemy się określeniem „zakres nastawiony” poziomu.

Zakres nastawiony jest to zakres, którego początkowi przyporządkowana jest wartość prądu 4mA, 
a końcowi 20mA (przy charakterystyce odwróconej odpowiednio: 20mA i 4mA). Zakres nastawiony może pokrywać się z zakresem podstawowym lub obejmować tylko jego wycinek. Szerokość zakresu nastawionego jest to różnica pomiędzy końcem, a początkiem zakresu nastawionego. Sonda może być nastawiona na dowolny zakres w obszarze wartości poziomów odpowiadających zakresowi podstawowemu, ale z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z tabeli p. 5.1.1..

## 9.4. Konfiguracja i kalibracja sond SG-25.SMART i SG-25S.SMART

9.4.1. Sondy SG-25.SMART i SG-25S.SMART posiadają właściwości które pozwalają na nastawę i zmianę nastaw parametrów metrologicznych i parametrów identyfikacyjnych. Do nastawianych parametrów metrologicznych wpływających na sygnał wyjściowy sondy należą:

a)	jednostki ciśnienia lub poziomu w jakich podawana jest na wyświetlaczu wartość poziomu mierzonego

- koniec zakresu nastawionego

- początek zakresu nastawionego

- stała czasowa

- rodzaj charakterystyki: liniowa lub pierwiastkowa

Do parametrów mających charakter wyłącznie informacyjny i nie podlegających zmianom należą:

- górna granica zakresu podstawowego

- dolna granica zakresu podstawowego

- minimalna szerokość zakresu nastawionego

9.4.2. Pozostałymi parametrami identyfikacyjnymi, nie wpływającymi na sygnał wyjściowy są: adres przyrządu, kod typu przyrządu, fabryczny kod identyfikacyjny, fabryczny kod przyrządu, liczba preambuł (3÷20), UCS, TSD, wersja programu, wersja elektroniki, flagi, numer fabryczny, oznacznik-etykieta, oznacznik-opis, oznacznik-data, komunikat, numer ewidencyjny, numer głowicy (czujnika).

Nastawianie parametrów podanych w punktach 10.2.1. i 10.2.2. nosi nazwę: „KONFIGURACJA”

9.4.3. Istnieje możliwość „zerowania” sondy, która wykorzystywana jest np. do zrównoważenia odchyłki powstałej np. od wpływu zanurzenia początkowego przy poziomie przyjętym za poziom „zero”.

Sondy można również kalibrować, odnosząc ich wskazania do ciśnienia wejściowego kontrolowanego przyrządem wzorcowym. Zerowanie i kalibracja noszą wspólną nazwę „KALIBRACJA”.

9.4.4. KONFIGURACJI I KALIBRACJI sondy dokonuje się przy pomocy komunikatora KAP–01 produkcji APLISENS, niektórych komunikatorów „HART” lub komputera PC z konwerterem HART/RS232 i oprogramowaniem RAPORT-01 produkcji APLISENS.

Opis funkcji komunikatora KAP–01 zawiera „INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KOMUNIKATORA KAP–01”, 
a dane dotyczące konwertera HART/RS232, karta informacyjna ,,KONWERTER HART/RS232/01”.

# PRZEGLĄDY, NAPRAWY I CZĘŚCI ZAMIENNE

## 10.1. Przeglądy okresowe.

10.1.1. Przeglądy okresowe wykonywać zgodnie z normami obowiązującymi użytkownika.

Dokonać przeglądu stanu zewnętrznego sond w trakcie którego należy skontrolować:

-  czy nie ma objawów narażeń mechanicznych w postaci śladów uderzeń, wgnieceń,

-  sprawdzić stan kabla na którym nie powinno być przetarć, nagnieceń lub naderwań płaszcza zewnętrznego, sprawdzić stan dławika.

Co 2 lata lub zgodnie z normami obowiązującymi użytkownika, sprawdzić „zero”( 4mA).

10.1.2. Sprawdzenia „zera” SG-25 i SG-25S dokonywać wyciągając sondę ponad lustro cieczy i odczytując 
prąd wyjściowy. W przypadku nadmiernego odchylenia wskazania w „zerze”, sondę przekazać producentowi 
dla skorygowania charakterystyki lub skorygować „zero” w urządzeniu współpracującym z sondą 
(np. w wyświetlaczu, regulatorze, sterowniku).

10.1.3. Sprawdzenie „zera” SG-25.SMART SG-25S.SMART dokonać jak wyżej. 
Ewentualne korekty dokonać z użyciem komunikatora wg „Instrukcji o0bsługi KAP-01”.

## 10.2. Przeglądy pozaokresowe.

Jeżeli sonda w miejscu zainstalowania, mogła być narażona na uszkodzenia mechaniczne, przetarcie powłoki kabla, przeciążenia ciśnieniem, impulsy hydrauliczne, na membranie może następować powstawanie osadu, krystalizacja, podtrawianie membrany, lub występowały przepięcia elektryczne należy dokonywać przeglądów 
w miarę potrzeb. Skontrolować stan membrany i kabla, oczyścić membranę , sprawdzić „zero”.

### 10.2.1. Niesprawność linii przesyłowej sondy.

W przypadku wystąpienia niesprawności w postaci braku prądu w linii lub występowania przypadkowej wartości prądu, należy sprawdzić linię przesyłową, stan podłączeń na listwach zaciskowych, przyłączach itp. Jeżeli linia przesyłowa jest sprawna, należy sprawdzić funkcjonowanie sondy.

### 10.2.2. Oddziaływanie przepięć

W przypadku dużego udaru przepięciowego pomiędzy przewodami linii, dioda zabezpieczająca może ulec uszkodzeniu, polegającemu na niskoomowym zwarciu (tak uszkodzona dioda dalej chroni układ sondy).

Objawy uszkodzenia:

-   w przypadku sondy podłączonej do zasilania, wartość prądu przekracza 20 mA, a napięcie odkładające się na sondzie jest rzędu kilkuset mV (w skrajnym przypadku szczególnie dużego udaru może nastąpić przepalenie ścieżek lub przewodów wewnątrz sondy, wtedy prąd wynosi 0 mA i występuje pełne napięcie na wejściu.

-  w przypadku sondy niezasilanej należy zmierzyć rezystancję sondy, która wynosi ok. 10 i jest równa wartości rezystorów ograniczających + rezystancja uszkodzonej diody.

Uszkodzenie iskiernika gazowego jest o wiele mniej prawdopodobne od uszkodzenia diody i może objawiać się zwarciem lub obniżeniem rezystancji przerwy iskrowej.

Dodatkowe informacje dotyczące sprawdzenia układu zabezpieczenia patrz rys. 4a, 4b

### 10.2.3. Uszkodzenia od przeciążeń.

Przyczyną niesprawności sond bywa również uszkodzenie spowodowane przeciążeniem, które może być wywołane np. przez:

a)  zamarznięcie medium,

b) oddziaływanie dynamiczne silnego strumienia cieczy na membranę separującą w trakcie mycia sondy (dotyczy głównie sond SG-25S, SG-25S.SMART).

c) dopychanie lub skrobanie membrany twardym  przedmiotem  np. wkrętakiem.

Jeżeli w wyniku  przeciążenia sondy nastąpiło uszkodzenie membrany separującej lub/i krzemowej, sonda nie nadaje się do użytku. Objawy uszkodzenia są na ogół takie, że prąd wyjściowy przybiera wartości poniżej 4mA lub powyżej 20mA i sonda nie reaguje  na ciśnienie wejściowe.

### 10.2.4. Czyszczenie membrany separującej.

Nie należy usuwać zanieczyszczeń membrany, powstałych w czasie eksploatacji, sposobami mechanicznymi , takimi jak: skrobanie, szczotkowanie itp., gdyż spowodować to może jej uszkodzenie. Jedynym dopuszczalnym sposobem jest rozpuszczenie powstałego nalotu i ewentualne wspomaganego usuwania poprzez użycie miękkiego pędzelka.

Powstawanie osadów na membranie, może powodować zmiany w charakterystyce przetwarzania.

Przykłady sposobów czyszczenia membran:

- W przypadku osadów z kamienia kotłowego, na membranie i jej otoczeniu należy dolną część sondy 
z membraną, zanurzyć na ok. 20 min. np. w 10% roztworze substancji o nazwie KAMIX (kompozycja kwasów organicznych, produkcji firmy KAMIX, 91-029 Gdynia, ul. Przemysłowa 8, 
tel/fax (058) 66-34-899, 66-34-872).

- Osady z substancji ropopochodnych należy zmiękczyć i wypłukać w rozpuszczalniku lub detergencie.

- Osady z substancji organicznych, żywnościowych (soków, syropów, itp.) rozmiękczać w ciepłej wodzie o temp. do 85˚ C, a tłuszcze organiczne w detergencie.

Uwaga:

- Po usunięciu nalotów, części mające kontakt z cieczą rozmiękczającą dokładnie płukać. 
Przestrzegać warunków BHP, właściwych przy posługiwaniu się określoną substancją chemiczną.

- Nie używać środków mogących powodować korozję membrany separującej.

## 10.3. Części zamienne.

Częściami sond, które mogą ulec zużyciu lub uszkodzeniu i być przedmiotem wymiany są: kabel, uszczelki dławika i diody zabezpieczające na końcu kabla (transil 1,5 kW 39V CA),.dla sond z sygnałem 4÷20mA. Natomiast dla sygnału 0...10V: transil 1,5kW 15V CA pomiędzy wyjściem a „-„ zasilacza i 1,5 kW  36VCA na zasilaczu.

Kabel może wymienić tylko producent, diody na końcu kabla wymienia producent lub użytkownik w porozumieniu z producentem.

# PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

## 11.1. Pakowanie.

Sondy  powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem w czasie transportu, 
w opakowania zbiorcze i/lub jednostkowe. Kabel powinien być zwinięty w krąg o średnicy  300mm, zwoje kręgu unieruchomione względem siebie i całość unieruchomiona w opakowaniu. Należy unikać załamania kabla 
w miejscu jego wyjścia z dławnicy. Pakowanie powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura powietrza nie jest niższa niż  +15°C, wilgotność względna nie przekracza 85% , a stopień agresywności atmosfery osiąga najwyżej wartość B wg PN-71/H-04651.

## 11.2 .Przechowywanie.

Sondy powinny być przechowywane w opakowaniach zbiorczych w pomieszczeniach krytych, pozbawionych par 
i substancji agresywnych, w temperaturze powietrza od +5°C  do  +40°C , i wilgotności względnej nie przekraczającej 85% .

## 11.3. Transport.

Transport  powinien odbywać się w opakowaniach indywidualnych i/lub zbiorczych  z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się sond podczas transportu. Środki transportu  mogą być lądowe, morskie lub lotnicze pod warunkiem, że zapewniają eliminację bezpośredniego oddziaływania czynników atmosferycznych.

# GWARANCJA

Producent gwarantuje poprawną pracę sond SG-25.SMART, SG-25S.SMART, SG-25, SG-16 przez okres 
24 miesięcy od daty zakupu (sondy SG-25S przez okres 12 miesięcy) oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

# INFORMACJE DODATKOWE

Normy związane:

PN-EN 60529:2003		Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy. (kod IP)

PN-EN61010-1 		Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych 
			automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania ogólne.

# RYSUNKI

## Rys. 1. Wymiary gabarytowe sond SG25.SMART i SG25S.SMART

## Rys. 2. Schemat podłączeń sond SG25.SMART i SG25S.SMART.

Uzas [V] – 10 V

0,02 A

RL[] x 0,02 A

0,85

## Rys. 3. Wymiary gabarytowe i schematy połączeń sond SG-25, SG-16 i SG-25S.

## Rys. 4. Sonda w wyk. Ex z linką uziemiającą zbierającą ładunki elektryczne z przewodem osłoniętym teflonem

# 15.	DODATEK 1. Sprawdzenie elementów zabezpieczających sondy przed przepięciem

(Nie dotyczy wykonania Ex.)

## Rys. 5a. Sprawdzenie diody „Transil” włączonej między przewodami.

( Nie dotyczy wykonania Ex).

a)  W przypadku diody nieuszkodzonej powinno  być jak niżej:

R=600 ,    UZ=24VDC  -   prąd linii    4mA

R=2 k,      UZ=50VDC  -   prąd linii powiększony o ok. 5 mA do około 9 mA

napięcie V1  37  41 V

b)  W przypadku diody uszkodzonej:

R=600,  UZ=24VDC  -   prąd linii    40mA

napięcie V1  ok. 0,5 V

lub w przypadku pomiaru rezystancji na kablu sondy – R  11 

## Rys. 5b. Sprawdzenie iskiernika gazowego.

(Nie dotyczy wykonania Ex)

Iskiernik działa prawidłowo jeżeli:

a) Rezystancja pomiędzy zwartymi przewodami sondy a obudową przy napięciu próby ok. 50V

wynosi   0,5 G.

b) Napięcie przebicia iskiernika przy wolnym podnoszeniu napięcia UZ powinno wynosić w granicach 
90 do 250 V w zależności od typu iskiernika ( należy obserwować napięcie V2, które w chwili zapłonu spadnie do 20 V, napięcie V1 odczytane tuż przed zapłonem jest napięciem zapłonu).

Sondy w których elementy zabezpieczające nie przejdą z pozytywnym wynikiem powyższych sprawdzeń należy przekazać producentowi do naprawy.